泥浆粘度计校准规范

编制说明

标准编制组

2022年2月

《泥浆粘度计》校准规范起草编制说明

一、任务来源

本规范于2020年获得中华人民共和国工业和信息化部立项，计划编号JJFZ（建材）008-2020，由中国建筑材料联合会归口。

二、规范制定的目的和意义

在公路桥涵施工、建筑桩基、地下铁道工程施工时，泥浆是钻孔灌注桩时需要用到的重要建筑材料，起到钻壁护孔和清洗井底作用，其质量检验的准确与否，对工程质量与安全关系很大。泥浆粘度是泥浆质量的重要指标之一，虽影响泥浆质量检验准确性的因素很多，但仪器设备的量值是否能准确传递是主要的因素。

泥浆粘度计是检验泥浆性能指标的必备设备，是由粘度计中流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示。公路桥涵施工技术规范JJG/TF50-2011、建筑桩基技术规范JGJ94-2008和地下铁道工程施工及验收规范GB50299-1999（2003版）对灌注桩施工的成孔过程和清孔过程中泥浆的泥浆粘度有不同的指标要求。该几个标准对产品技术要求和试验方法进行了规定，但是对于试验用的测试装置并未进行详尽的要求。泥浆粘度计是建筑工程行业一个重要的检测设备，目前尚无相应的检定规程或校准规范，建筑施工方均有强烈的计量溯源要求。为了保证量值的正确传递、提高泥浆三件套的质量，满足《中国制造2050》的要求，有必要研究科学可行的校准方法，制定计量校准规范，对泥浆粘度计进行科学、统一的校准和管理。

三、规范起草的主要技术依据及原则

规范起草的依据：

JJF 1071—2010  国家计量校准规范编写规则

JJF 1094-2002   测量仪器特性评定

JJF 1059.1-2012  测量不确定度的评定与表示

JJG 196-2006  常用玻璃量器检定规程；

JJF 743-2018 流出杯式粘度计；

SY/T 6544-2017 油井水泥浆性能要求。

校准规范是根据测量仪器特性评定方法，本着科学、合理、规范的原则，结合泥浆粘度计的工作原理、国家标准、专家意见和建议，以实用性和可操作性为前提，明确主要计量特性，解决其量值溯源与传递，制订本校准规范。

四、所编制校准方法的依据

泥浆粘度计是用于测量泥浆粘度的计量器具，测量流出500立方厘米的泥浆所需的时间来表示，单位为秒。

泥浆粘度计主要由漏斗和接液杯组成。漏斗是流出锥形漏斗状容器，末端为流出管，接液杯是圆筒状隔成两部分的量杯，正反两面都可以使用，一面的容量为500毫升，另一面的容量为200毫升。其工作原理是利用试样在自身重力的作用下产生流动，以700mL试样在一定温度下从漏斗中流出500mL所用的时间表示泥浆的粘度。

本规范选择流出时间示值误差、流出时间测量重复性、量杯容量误差测定来进行上述各项计量特性的评价。

五、规范起草过程

项目组于2020年08月接到编制任务后，马上投入相关工作，项目组走访了浙江五洲工程项目管理有限公司、浙江省隧道工程公司、台州市建设工程检测中心等多家使用企业，了解检测装置的计量性能要求，同时项目组和上海路达实验仪器有限公司、上海地质仪器厂、浙江土工仪器制造有限公司等生产厂商充分沟通，详细了解检测装置的制造情况和产品参数，结合各类检测装置具体情况，同时收集有关技术资料，通过对仪器的工作原理和技术参数的研究，确定了校准方案和校准参数，通过大量的试验确定各参数的技术要求，并研究制定了《泥浆粘度计校准规范》初稿。

六、规范的主要内容与方法说明

通过前期的工作调研，结合泥浆粘度计的工作原理和结构，确定泥浆粘度计的主要计量技术指标。泥浆粘度计的主要计量技术指标包括流出时间示值误差、流出时间测量重复性、接收杯容量误差等。参照JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程；JJF 743-2018 流出杯式粘度计法等技术规范，通过对仪器的出厂性能指标的查阅和大量实验，确定了仪器主要计量特性指标如下：

1.流出时间示值误差

不超过±0.5s。

2.流出时间测量重复性

不大于 1.0%。

3.接收杯容量误差

容量200mL、容量500mL应不超过±5mL。

为了考察新制定的校准规范的科学性、合理性和可操作性，编制组先后选定了具有代表性的不同生产厂家和不同型号的泥浆粘度计进行校准试验。共校准了10多台泥浆粘度计。通过校准试验及测量结果不确定度的评定，有效验证了泥浆粘度计校准方法的研究结果是可靠的、准确的，也验证了泥浆粘度计校准规范对仪器的计量特性、校准条件、测量标准、校准方法、校准结果的描述和规定是符合要求的，能够解决原子泥浆粘度计的量值溯源问题。

本校准规范在制定过程中，参与方起草小组以泥浆粘度计技术资料及相关标准、大量试验数据为技术依据，本着科学合理、易于操作和普通适用的原则，完成了泥浆粘度计校准规范的制定。

七、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

- 八、行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

九、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

十、其他应予说明的事项。

无。

标准编制小组

2022年 2月